Bielsko-Biała 17.11.2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC 
i termograwimetru TGA.

Niniejszym informujemy, że w dniu 15.11.2010  i  16.11.2010 wpłynęło do Instytutu BOSMAL zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ:

1. Czy zamawiający dopuszcza komunikację aparatu z komputerem PC poprzez port USB?

2. Czy zamawiający dopuszcza czas grzania RT…1000˚C max. 10 min (100 k/min)?

3. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty o maksymalnym zakresie temperatur: od -1500C do   7000C oraz dokładności wyznaczania temperatury: ±0,20C

Udzielamy następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zgadzamy się na komunikację aparatu z komputerem PC poprzez port USB.

Ad.2 Dopuszczamy zwiększenie czasu grzania aparatu TGA od RT do 1000˚C max. do 10 min.

Ad.3 Dopuszczamy zmianę dokładności wyznaczania temperatury w aparacie DSC na +/- 0,2˚C przy zachowaniu czułości kalorymetrycznej na poziomie nie gorszym niż 0,2 µW.

Nie zgadzamy się na obniżenie max. wymaganego zakresu temperatur aparatu DSC od - 150˚C do 700˚C. Pozostajemy przy naszym pierwotnym wymaganiu od - 180˚C do 700˚