Bielsko-Biała 12.05.2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu chromatograficznego HPLC.

Niniejszym informujemy, że w dniu 11.05.2011  wpłynęło do Instytutu BOSMAL, zapytanie potencjalnego oferenta, dotyczące treści SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z detektorem diodowym o 512 diodach pracującym w zakresie    190-800 nm, ze szczeliną 1,2 lub 8 nm oraz z celą dodatkową 0,5 cm i objętości 2,5 l?

Udzielamy następującej odpowiedzi:

Zawarte w SIWZ parametry i warunki określają sprzęt pozwalający na prowadzenie prac badawczych 
i z tego względu najistotniejszymi parametrami pracy detektora jest jak najszerszy zakres spektralny przy jak największej rozdzielczości mierzonego sygnału. Szerokość  szczeliny 1, 2 lub 8 nm jest dopuszczalna, gdyż mieści się w zakresie opisanym w SIWZ „programowalna szerokość szczeliny co najmniej 3 szerokości w zakresie do 16 nm”.  Proponowana przez Wykonawcę zmiana specyfikacji sprzętu, ograniczenie zakresu spektralnego wraz z ograniczeniem liczby diod,  prowadzi do zubożenia możliwości analitycznych wymaganej aparatury, ze szczególnym uwzględnieniem analiz jakościowych.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zakresu spektralnego i ilości diod detektora diodowego.